编号：0082-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料35CrMo中Cr含量检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Cr含量：(0.80-1.10)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 3077-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 被测参数公差范围：Ｔ=0.30% 导出测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.30×1/3=0.10%=±0.05% 2. 测量设备校准不确定度推导： =0.10×1/3=0.033% 3. 被测参数测量范围：测量设备检测Cr含量的测量范围为（0.0021-99.9999）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 直读光谱仪 15008200 |  | LMF06 | 检测Cr: ±0.01% U=0.0044% k=2 |  | DS20211018H01-010 |  | 2021.10.18 |
|  | 标准样品 |  | 35CrMo钢 | Cr:0.934% U=0.007% k=2 |  | YSBS41323-2010 |  | 复验日期2010.11月，有效期至2025.11月。 |
| 计量验证记录 测量设备检测Cr含量的测量范围为（0.0021-99.9999）%，满足计量要求的测量范围(0.80-1.10)%； 测量设备误差检测Cr: ±0.01%，满足计量要求最大允许误差±0.05%； 测量设备的校准扩展不确定度U=0.0044%,k=2,满足计量要求U95允=0.033%。Mcp=T3U1=0.5%-(-0.5%)3×0.004%=1%0.012%=83.3 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年11 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年04 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |