编号：0088-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 苯磺顺阿曲库铵水分检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 水分含量≤3.5% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | ±0.92% |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.61% |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| - 水分/电位滴定仪 |  |  | 0%-10% |  | Ur=5%(k=2) |  | ⊿r=1.8% | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DYZL·SMP·1012·J09-01 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 《苯磺顺阿曲库铵质量标准及检验操作规程》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：(10-30)℃ ，相对湿度：≤75%RH |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 徐伟（有化验检验员证书1558000000315737） |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年04月26日           审核员：                 企业部门代表：