编号：0290 -2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量 |  | 被测参数要求(含公差) | (8~14)µm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JN15型户内高压交流接地开关检验规程（Q/SY J0701.8-2021） |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：T=6µm - 测量设备的最大允许误差：∆允 =T/3=2µm (正误差)（根据1/3原则） - 被测参数测量范围：技术要求镀银层8µm，误差6µm，按2/3原则,选择测量范围为（0-30）µm的量程进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 手持式合金分析仪/ 821171 |  | X-MET8000 ((0~30) µm | 允差：±0.017µm |  | XGH202111090365W | 2021-11-09 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围为(0~30) µm，满足导出计量要求测量范围（0-21）µm的要求; 2、测量设备的允差为±0.017µm，满足导出计量要求最大允许误差2µm的要求； 验证结论：√ 符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张五超 验证日期： 2021年11月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备按期检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年4月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |