编号：0290-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 开关公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥8µm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 2µm |
|  |  | 公差T |  | +6µm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1. 手持式合金分析仪 |  |  | (0~30) µm |  |  |  | 允差：±0.017µm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HNSY/ JL-01-2021 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | X-MET8000型手持式合金分析仪操作及保养作业指导书（Q/SY G0702.33—2020） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：10℃~40℃、相对湿度：≤65%RH、无（灰尘、腐蚀性、振动、噪音、酸性物质和较强磁场） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张五超 培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1、测量过程控制规范编制满足要求； 2、测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3、测量过程不确定度评定方法正确； 4、测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5、测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确； 审核结论： √ 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年4月26日       审核员：       企业部门代表：