编号：0387-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江高强度紧固件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 荧光磁粉探伤机 | GQ-PG-01-CF-001-CFTSJ-1 | CJW-2000 | MPE:±10% | 钳形电流表Urel=0.4%，k=2 | 苏州集成校准检测认证有限公司 | 2021.8.13 | √ |
| 质检部 | 直读光谱仪 | 71U0154 | FOUNDRY-MASTER SMART | U=0.003%，k=2 | 碳钢碳素工具钢光谱分析标准物质 s：（0.001~0.02）% | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 2021.8.13 | √ |
| 质检部 | 数显洛氏硬度计 | GQ-PG-01-YDJ003 | HRS-150 | MPE:±1.5HRC | 标准洛氏硬度块 均匀度：0.4HRC | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 2021.8.13 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 6907FD2764 | （0-300）mm | MPE:±0.04mm | 量块 5等 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生产部 | 电接点压力表 | YLB-025 | （0-0.6）MPa | MPE:±0.015MPa | 精密数字压力表 U=0.10%FS，k=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 生产部 | 温度记录仪 | 1404004 | VPR130 | U=1℃，k=2 | 智能温度校验仪 0.02级 | 苏州集成校准检测认证有限公司 | 2022.3.14 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | 8# | WRN-130 | MPE:±7.5℃ | 标准铂铑10-铂热电偶 一等 | 苏州集成校准检测认证有限公司 | 2022.2.11 | √ |
| 生产部 | 数字温湿度指示调节仪 | 21002256806 | SR0321-03 | MPE:±6℃ | 过程校验仪725 U=0.0020%，k=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | GQ-PG-01-CH-001 | TT220 | U=2μm，k=2 | 测厚标准片98.0μm U=1μm，k=2 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 2021.8.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》、《外部供方控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质检部负责溯源。公司测量设备全部委托方苏州集成校准检测认证有限公司、浙江国检检测技术股份有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司3家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4月29日至4月30日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。