附1：

抗氧剂168中2.4-二叔丁基苯酚含量检测过程

不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：HG/T 3712-2010《抗氧剂168》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：LC5090高效液相色谱仪，U=0.0096%, k=2。

1.4、被测对象：抗氧剂168中2.4-二叔丁基苯酚含量≤0.2%。

1.5、测量过程：首先进行样品前处理，根据要求配制样品溶液；按照样品种类

在测试软件中选择相应的测试方法；进入检测程序，待基线稳定后，实施进样

操作；进样完毕，进入自动检测状态，待检测完毕，对样品谱图进行处理后，

得到检测结果。

- 数学模型

△X=X

式中：ΔX ----被测参数测量结果

X-----被被测参数的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：1）测量重复性引入的标准不确定度u1；2）测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度的A类评定。高效液相色谱仪正常工作

状态下，由同一个人，用同一台高效液相色谱仪，在相临近的时间内，对抗氧剂168中的2.4-二叔丁基苯酚含量连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X% | 0.1104 | 0.1101 | 0.116 | 0.1091 | 0.1097 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X% | 0.1207 | 0.1084 | 0.1101 | 0.1096 | 0.1101 |

被测试件测量值的平均值：=0.1114%

单个测量值的实验标准差：s==0.0038%

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1==0.0038%

3.2、测量设备引入的标准不确定度的评定

依据高效液相色谱仪的校准证书得：校准不确定度U=0.0096%,k=2，则：

u2=0.0096%2=0.0048%

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.0038% |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0048% |

4.2合成标准不确定度uc的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u12+u22=0.0062%

5、扩展不确定度U的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.0062%=0.012%

- 测量不确定度的报告与表示

U＝0.012%, k = 2