编号：0270-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 滚道淬火硬度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 洛氏硬度（55-62）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JB/T2300-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=（55-62）HRC= 7HRC △允≤1/3Ｔ=7/3=2.33HRC=±1.2HRC - 测量设备校准不确定度推导： =2.33/3=0.78HRC - 测量范围：被测参数（55-62）HRC而TH260里氏硬度计检测洛氏硬度值测量范围（17.9-68.5）HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 Y1722 |  | TH260 | 检测洛氏硬度值：±1.5HRC |  | NL21071025A |  | 2021.7.9 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围（17.9-68.5）HRC ，满足计量要求的测量范围（55-62）HRC 的要求。 2. 通过采用能力指数验证法（要求A级以上，即大于1.1满足要求）： Mcp=T3MPEV=73×1.5≈1.56﹥1.1满足要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年09 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年04 月29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |