测量设备溯源抽查表

编号：0343-2021-2022

| 企业名称 | 福建闽山消防有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1610030459 | 0-150mm | ±0.03mm | 12块组量块 五等 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 23 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块 均匀度0.3HRC | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 53898 | 0-25mm | ±0.004mm | 20块组 量块 四等 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 20958 | TCS-100型 | Ⅲ级 | 砝码 M1级 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 1040048 | ZC25B-3型 | ±10% | 兆欧表检定装置 U=0.05%,K=2 数字万用表 U=0.33%,K=2 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | 20029 | SW-6510 | H≤10mm 0.1mm ±(1%H+0.1)mm | 标准厚度试块 MPE±0.05mm 标准圆管试块 MPE±0.05mm | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 质检部 | 声级计 | 9005313 | HS5633B | 2级 | 声标准器 MPE：±0.4dB | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 生产部 | SBL数显靶式流量计 | 150330004001 | AY100CEZX | ±1.0% | 流量标准装置 U=0.2%,K=2 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市汇科计量检测技术有限公司机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年05 月05 日~05 月 06 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。