附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 07 | 测量过程名称 | 电烙铁温度 温度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | LYD-TV-TD-SOP-045《电烙铁温度测量过程控制规范》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 制造部 （亦庄） | 测量项目 | 烙铁温度 200℃±20℃ | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：烙铁测温仪，测量范围(0-800) ℃，最大允许误差±5℃，U=1℃， k=2。 测量方法：LYD-TV-TD-SOP-045《电烙铁温度测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有2年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看烙铁测温仪，型号规格196，校准日期为2022.04.11，校准机构：广州广电计量检测股份有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年10月15日，用型号规格196的烙铁测温仪对实物进行5次测量， 平均值为y1=202.6℃ （2）2022年04月17日，用型号规格196的炉温测试仪对实物进行5次测量，平均值为y2=203.0℃ 测量过程的不确定度U=4.44℃ k=2则： En= 当E n=0.06<1时，该测量过程有效。 确认人员：赵海峰 日期：2022年4月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |