[image: image1.png]Y -



   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0089-2020-2022
审核员监督审核记录（二）（远程）

企业名称：利亚德光电股份有限公司

审核员：                                       
审核日期： 2022年5月9日上午至2022年5月10日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2021年度监督审核以来亦庄厂区测量管理体系运行情况基本正常；
产品执行信息技术设备 安全 第1部分:通用要求GB4943.1-2011，信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB9254-2008，电磁兼容 限值 谐波电流发射限值GB17625.1-2012，发光二极管(LED）显示屏通用规范SJ-T11141，发光二极管（LED）显示屏测试方法SJ-T11281等标准
质量部组织技术部等部门依据识别顾客的测量要求，根据工艺文件配备的测量设备，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 

质量部组织各部门根据安全、环境和职业健康的相关法律法规识别出的测量要求转化计量要求，对测量过程的控制和监视满足法规要求。

企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。

企业组织结构没有变化，无新增产品。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	各部门按月统计质量目标完成情况，质量部汇总。查2020年 1-4 月质量标统计完成情况统计表，生产管理部、质量部、制造部、研发中心的质量目标“1. 关键过程测量设备计量确认完成率100%；2、测量过程失控时效时间≤24小时；3、A、B类测量设备送检完成率≥98%、 4、因产品测量不准确造成投诉次数≤2次/年；经统计，4项目标全部完成。 
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	3
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。


	6.1人力资源
	通过《人力资源管理程序》规定了各类人员在体系中的职责和岗位能力要求，编制了公司各岗位的岗位说明书。
《2022年度培训计划》中，测量管理体系测量过程和测量设备的要求的培训，已于2020年4月完成，有培训和评价记录。
质量部检查员冯庆然上岗证，证书编号0881，岗位IPQC,首次取证时间：2021年4月10日，复审时间：2022年3月29日，颁发单位人力资源部。
电工徐春晖持有北京市应急管理局颁发的证书，证书编号：T130281198601284331，作业类别：电工作业，准许操作项目高压电工作业（运行），有效期：2019.5.5至2025.5.5。
	人力资源部
质量部
	不列入

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	合格供应商目录显示共有广东标定电子有限公司等105家合格供应商，合格供应商按1级、2级进行管理。
企业通过对供应商进行现场考察、供货质量、供货时间、处理质量问题的效率进行统计对比，对供应商进行识别、选则、评价和监视。
广电计量检测（北京）有限公司和博敏电子股份有限公司的合格供应商评价表和评价记录显示：从公司规模、资质、结算方式、价格、供货质量、研发能力等11个方面进行了评价，评价日期：2022年1月9日，评价结果：一级供应商。
    石景山项目的“显示单元”采购合同中质量要求栏内明确了按国家标准和技术附件进行要求。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	5
	是否建立软件台账、软件确认情况
	6.2．2

软件
	质量部提供的软件清单显示共有TXX调试软件27001芯片生产工具软等25个再用软件。

提供有项目号为LXT22012的软件（版本号2.0.0.11）校正测试记录，测试日期2022年4月28日，确认人：解建强
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	6
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司已制定《监视和测量设备控制程序》，质量部建立了《测量设备管理台账》，对测量设备分类进管理。共72件。 
抽查制造部的编号为19089542的压力表，，质量部编号为19032P100336的安规测试仪、编号为GEN211271的数字电桥等测量设备的使用环境与文件规定一致。均粘贴的校准合格证。
生产管理部编号为U.04.8451、型号规格：（0-1.6）MPa的压力表，检定日期：2022年04月13日。制造部编号为65164405校正光枪，编号为19032P100336的安规测试仪、编号为GEN211271的数字电桥均计划进行了校准。已溯源到SI单位，符合要求。测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》。检定/校准信息与测量设备台账一致。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	7
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	公司编制了《监视和测量设备控制程序》对测量设备的管理、计量确认间隔、计量确认及不合格形成规定。
质量部提供的测量设备台账显示有72台件测量设备，其中，B类50件，C类22件。 
质量部编制了2022年度测量仪器校准计划清单。
公司的测量设备均送法定计量检定机构或有资质的检测机构检定或校准，质量部编制测量设备校准计划，各部门按计划的要求，将测量设备送至质量部，质量部送有资质的机构进行检定/校准。

抽查制造部的编号为U.04.8451的压力表，由北京华鼎嘉量科技有限公司校准，质量部编号为GEN2111271的数字电桥、编号为MY54010217的电容表等测量设备，均按校准计划的安排送广州广电计量检测股份有限公司进行校准。
抽查质量部、生产管理部、制造部、研发中心测量设备计量确认情况。以计量人员对校准证书确认后签名，质检人员或测量设备使用人员对测量设备确认后在测量设备台账上签名的对测量设备进行计量确认。设备的检定校准周期、确认间隔与文件规定的要求一致，符合要求。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	8
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度


	公司已制定《过程监视与测量程序》、《测量不确定度评定评价控制程序》。

质量部提供的测量过程一览表显示已识别出了12个测量过程，其中重要过程9个，关键过程3个，其中烙铁温度测量过程为新增的关键测量过程。测量过程的计量要求识别方法正确，测量过程配置的设备、人员、环境设施均满足工艺要求。

炉烙铁温度测量过程，已经按照策划进行计量导出和验证，形成了测量过程控制规范、测量不确定度评定报告，测量过程监视记录、测测量过程有效性确认记录,并按策划进行核查。详见附件。
检验批号为10001564928的显示单元的“进料检验报告单”，送检数量：1476件，送检日期：2022年4月23日，按GB2828.1-2012正常单次抽检Ⅱ级检验水准。检验依据：规格书，零部件检验指导书，判定结果：接受，合格数量：1476，检验员赵利琴，审批人马双飞，2022年4月23日。
任务编号：220030、线别：S03、规格为TXS012面板的“初件检查表”,检查项目：洗膏印刷、贴片机使用程序、回炉区温度、人员资质、产品外观质量等9个大项，41个子项的检查记录信息，检查结论：合格。检查人：马双飞。2022年1月16日。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	9
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	质量部组织各部门按计划实施计量确认，按测量过程规范的要求进行监控。通过日常监督和抽查的形式对各部门实施情况进行管理，通过对质量目标完成情况统计分析监视计量确认和测量过程的控制情况，寻找改进机会。
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	10
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。


	8.3不合格控制
	2021年度监督审核时，开具的编号为01的不符合项报告：质量部表单编号为LYD-TV-QA-FR020/AQ的“进货检验报告单”中没有所使用的检验设备的信息。经现场验证：质量部对进货检验报告单进行了了修改，增加了使用的检验设备信息；抽查质量部、生产管理部、研发中心所用的记录未发现类似情况，企业采取的纠正措施有效，同意关闭。
2022年度内审时，审核员赵亮于2022年4月12日在质量部开具的编号为CL2022-001的不符合项：编号为26921992的辐射温度计，无校准状态标识，作业人员说明为不合格仪器。质量部进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，内审员王敏对纠正措施的实施效果进行验证，结论为有效，同意关闭。
质量部编号为26921992的辐射温度计的“不合格测量仪器报废申请单”，报废说明：校准数据超差，用途：产品检验。备注：已追溯2022年1至3月相关产品，无异常、申请人霍红霞，审核马双飞，批准甘新立，2022年4月13日。
	质量部
生产管理部
制造部
	不列入

	11
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业通过对内外部审核发现问题整改、管理评审、日常监督检查等形式进行测量体系改进
2021年度监督审核时，开具的编号为01的不符合项报告：质量部表单编号为LYD-TV-QA-FR020/AQ的“进货检验报告单”中没有所使用的检验设备的信息。
经现场验证：质量部对进货检验报告单进行了了修改，增加了使用的检验设备信息；抽查质量部、生产管理部、研发中心所用的记录未发现类似情况，企业采取的纠正措施有效，同意关闭。
2022年度内审时，审核员赵亮4月12日在质量部开具的编号为CL2022-001的不符合项：“编号为26921992的辐射温度计，无校准状态标识，作业人员说明为不合格仪器”。质量部进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，内审员王敏对纠正措施的实施效果进行验证，结论为有效，同意关闭
	生产管理部

质量部

制造部

研发中心
	不列入

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	质量部、生产管理部、制造部、研发中心使用的文件、记录中计量单位使用正确。
  
	质量部
	不列入

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB/T17167-2006
	企业主要耗能品种为电、水、天然气。

2021年度耗电：7301612 kWh,折897吨标煤。水：86274吨,折7.4吨标煤。天然气176472立方米,折234.7吨标煤，汽油7100吨，折7.5吨标煤，共计1146.6吨折标煤。

   企业不是重点用能单位。
	质量部
	不列入

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于:
1、 用于企业形象宣传
2、 用于产品投标。
	质量部
	不列入


 1 / 7

