编号：0345-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀杆硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （200-275）HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T12238-2008 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=75×1/3=25=±12.5HB 2.测量设备校准不确定度推导： =25×1/3=8.33HB 3．测量范围推导：（200-275）HB ，测量范围向两边延伸为：（150-450）HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 L942270 |  | SW-6230 |  | ±2%HB 检测（200~275）HB时， ±（4~5.5）HB |  | ZD202106110526 | 2021.06.11 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为(140-651)HB，满足导出计量要求测量范围（150-450）HB的要求； 测量设备的最大允许误差为±2%HB，检测（200~275）HB时，允许误差为±（4~5.5）HB，满足导出计量要求最大允差△允≤±12.5HB的要求； 测量设备校准结果转换成布氏硬度值U=2.3HB k=2，满足导出计量要求U95允≤8.33HB的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 07月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年05 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |