材料成份Cr含量检测过程的不确定度评定

测量过程：材料成份检测过程

测量依据：GB/T 1220-2007《不锈钢棒》Cr：（18-20）%

测量设备：手持式光谱仪，分辨率0.01%。

数学模型

f=m

式中：f为被测物体的化学成分；m为光谱仪显示的成分数据。

一、 不确定度的来源

测量结果的不确定度来源主要包括标准样品的不确定度、仪器本身的示值误差等。

1． A类不确定度评定

选取304标准留样，在同等条件下进行5次重复测定，主要化学元素成份（Cr）测定结果（w/%）如下：其中Cr的成份

18.80   18.82,  18.82,   18.84,   18.85

实验标准差   当测量次数为5时，极差系数C=2.33

=0.05/2.33=0.021%

标准不确定度值

u1=s(x)n=0.0215=0.009%

2． B类不确定度评定

由手持式光谱仪本身的示值误差u=±0.2%,引起的不确定度评定,

按均匀分布k=3

u2=uk=0.115%

二、合成标准不确定度的计算:

uc=u12+u22≈0.15%

三、扩展不确定度的评定：

取包含因子k=2，扩展不确定度为:  U=k×uc=2×0.15% ≈0.3%