编    号：0084-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 304材料Cr成分检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （18-20）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 1220-2007 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 1220-2007规定304材料中Cr含量（18-20）%，即为计量要求。 T=2% 导出测量设备的最大允差Δ允≤T/3=2%/3=0.67% 测量设备的校准不确定度导出：U95≤Δ允/3=0.67%/3=0.22%. 测量范围推导：Cr含量（18-20）%，选择的手持光谱仪Cr含量检测量程为0-100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 手持式光谱仪 |  | X-50 |  | Cr:±0.20% | 0102028-1 |  | 2019.4.10 |
| 计量验证记录： 测量设备的允许误差0.40%，满足测量要求最大允差0.67%的要求。 测量设备的测量范围：0-100%，满足测量要求（18-20）%的要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王威 验证日期：2019 年6 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |