受理编号：0072-2016-2018

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 流量计示值误差标定 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （3.5～30）m3/h ±1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG1033-2007 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 JJG1033-2007规定：装置测量结果的扩展不确定度应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3。 1.根据标准要求，配备的标准装置的U应不大于0.33%，即为计量要求。 2.测量范围推导：（3.5～30）m3/h。选择测量范围：静态质量法水流量标准装置量程（0.12～900）m3/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 静态质量法水流量标准装置 |  | LBZY-300 | Urel=0.1%（k=2） |  | F2019-3030521 |  | 2019.5.20 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0.12～900）m3/h，满足导出计量要求的测量范围（3.5～30）m3/h的要求； 测量设备扩展不确定度Urel=0.1%（k=2），满足计量要求U=0.33%的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 于子轩 验证日期：2019年5月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年12 月11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |