| 企业名称 | 江苏华尔威科技集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 临界流文丘里喷嘴 | 556 | Ф1 | 0.2级 | PVTt法气体流量标准装置U=0.05% k=2 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 2019.4.10 有效期2024.4.9 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 110202259 | 0-1000 mm | ±0.02mm | 量块5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.3.18 | √ |
| 生产部 | 塞尺 | 100B17 | (0.02-1.00)mm | 2级 | 测长仪 ±（0.5+L/200）μm | 广东银河计量检测有限公司 | 2019.3.18 | √ |
| 质量部 | 黑白密度计 | 250-78 | LK586 | ≤0.03D | 一等标准密度计组 U=8*10-2kg/m3(k=2) | 北京市计量检测科学研究院 | 2018.10.25 | √ |
| 生产部 | 浮球式 压力计 | 84 | Y047 | 0.05级 | 压力模块 0.025级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.9.6 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 19091513 | YN-100 0-40MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.10.24 | √ |
| 质量部 | 静态质量法水流量标准装置 | / 自制 | LBZY-300 | Urel=0.1% k=2 | 二等金属量器标准装置 二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5.20 | √ |
| 质量部 | 标准表法水流量标准 装置 | / 自制 | LBZY-DN | Urel=0.16% k=2 | 二等金属量器标准装置 二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.6.3 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立计量标准，全部委外检定、校准，均能溯源到法定计量检定机构及其有资质的校准机构：江苏省计量科学研究院、金湖县综合检验检测中心、北京市计量检测科学研究院、广东银河计量检测有限公司、江苏银河计量检测有限公司、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月11日 上午至2019年12月11日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |