## 1A
附录D
流量计示值误差标定 测量过程监视统计记录表
测量过程名称：示值误差标定测量过程
被测参数：标定点（20m3/h）时示值误差 ≯±1%
测量仪器：水流量标准装置 示值误差：±0.1% 测量范围：（0.12～900）m3/h
监视方法：统计技术 核查标准：标准流量计
序号 | 核查 | 示值误差(%) |  |  |  | R
| 日期 | X1 | X2 | X3
1 | 2019.1.20 | 0.236 | 0.225 | 0.262 | 0.241 | 0.037
2 | 2019.2.20 | 0.222 | 0.242 | 0.265 | 0.243 | 0.043
3 | 2019.3.20 | 0.238 | 0.259 | 0.243 | 0.24667 | 0.021
4 | 2019.4.20 | 0.222 | 0.249 | 0.251 | 0.24067 | 0.029
5 | 2019.5.20 | 0.251 | 0.257 | 0.238 | 0.24867 | 0.019
6 | 2019.6.20 | 0.243 | 0.22 | 0.239 | 0.234 | 0.023
7 | 2019.7.21 | 0.22 | 0.239 | 0.268 | 0.24233 | 0.048
8 | 2019.8.21 | 0.226 | 0.253 | 0.261 | 0.24667 | 0.035
9 | 2019.9.21 | 0.256 | 0.249 | 0.219 | 0.24133 | 0.037
10 | 2019.10.21 | 0.232 | 0.248 | 0.234 | 0.238 | 0.016
11 | 2019.11.21 | 0.265 | 0.236 | 0.221 | 0.24067 | 0.044
| 0.24209 |  |  | 0.032
查表得: | A2= | 1.023 | D4= | 2.574 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.24209 | %
上控制线 | UCL= |  | 0.27483 | %
下控制线 | LCL= |  | 0.20935 | %
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.032 | %
上控制线 | UCL= |  | 0.082368 | %
下控制线 | LCL= |  | --
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，流量计示值误差标定过程中未出现非正常变异，能满足顾客要求。
核查人员： 于子轩

## 1B
附录E