附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 | 流量计示值误差标定 | 测量过程规范编号 | HW/D-CL-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 标定车间 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0.12-900）m3/h水流量标准装置 测量方法： 1.标定要求 2. 检定点应包含Qmin、0.25Qmax、0.5Qmax、0.75Qmax、Qmax, 3.在检定中检定点流量与实际的流量的偏差不应大于±1%， 4.按规程要求每个检定点的检定次数应不小于3次,装表头检定时,各标定检定点检定3次,各次检定数据填入记录表格中。 5.计算:各点各次仪表系数Kij=Nij/Vij，Nij为各点各次检定的脉冲数,Vij为各点各次检定的用水量(m3)。 各点的仪表系数Ki=1/n∑Kij,。 总仪表系数K=(Ki)max+(Ki)min/2，Kimax、Kimin分别为各点系数的最大值和最小值。 基本误差(配表头后)计算;δ=（Vi-V）/V×100%为仪表各点显示值,V为实际用水量,仪表基本误差取最大值。 重复性:各检定点中的最大值Er=1/Ki[1/n∑ (Kij-Ki)1/2]×100%。 环境条件： 常温 测量软件： 有 操作者技能：持证上岗。 其他影响量：略 |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准流量计比对法对流量标定过程进行有效性确认： 2019年6月15日用（0.12-900）m3/h水流量标准装置对标准流量计进行复验流量点检测， 对流量范围（3~30）m3/h的电磁流量计标准表按检定规程要求对其5个点检测，其线性度、重复性及其基本误差能满足产品标定要求。 公司的（0.12-900）m3/h流量标定装置的标定过程的不确定为Urel=0.1%；k=2 E==0.15%≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员：王义安 日期：2019.6.15 |  |  |  |