受理编号：0434-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | S2晶腐称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （50～75）g，±2mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 4334-2008 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围可选择（10～100）kg。 2、测量设备最大允许误差Δ允≤T/3=±2mg/3=±0.67mg 3、测量设备允许不确定度推导： =1.34 /3=0.45mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书 编号 | 检定日期 |
|  | 电子天平 8332200780 |  | (0-110)g d=0.1mg |  | Ⅰ级 ﹥（50-100）g时±0.1mg |  | QD-2021-F-080461N | 2021.08.08 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～110）g,满足计量要求的测量范围（10～100）kg，满足要求。 2）测量设备的允许误差：﹥（50-100）g时±0.1mg ，满足计量要求最大允许误差±0.67mg要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 05 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |