编号：0443-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 大庆市奥和通机电设备维修有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 兆欧表 | 2021002103 | ZC25-3B | DCV:Urel=1.3%,k=2 IR:Urel=1.4%,k=2 | 电子负载: Urel=0.08%,k=2 分流器: Urel=0.05%,k=2 数字多用表: Urel=0.002%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.19 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | AHT-003 | (75~100)㎜ | U=1.8μm,k=2 | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | AHT-005 | (0~200)㎜ | ±0.03㎜ | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 生产车间 | 钢直尺 | AHT-002 | (0~1000)㎜ | U=0.05㎜,k=2 | 三等标准金属线纹尺 (0~1000)㎜的实际长度(20℃) L =(1000-0.013)㎜ | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月9日全天~5月10日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。