受理编号：0438-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电解液定量包装过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 200kg，±0.3kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | WI-21-02 《产品包装重量允差标准》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围可选择（150～250）kg。 2、测量设备最大允许误差Δ允≤T/3=±0.3kg/3=±0.1kg 3、测量设备允许不确定度推导：U95允≤Δ允/3=0.2kg/3=0.07kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 电子平台秤 （B424684279） |  | SCS-0.3 | 200kg处，实际误差-0.060kg |  |  | 922006680-004 | 2022-4-21 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～300）kg,不低于测量过程要求的实际测量范围200kg，满足要求。 2）测量设备的分辨力为100g=0.1kg，小于测量过程控制量允许公差的1/10（即0.3*2/10≈0.1kg），基本满足要求。 3）通过溯源获知定量包装秤的示值误差⊿=-0.060kg，测量设备最大允许误差Δ允≤±0.1kg，采用准确度比较法：因¦⊿¦=0.060kg<0.1kg，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年05 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |