编号：0438-2022

审核员现场审核记录(一)

企业名称：南通新宙邦电子材料有限公司

审核员：                                     审核日期：2022年05月19日~20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 南通新宙邦电子材料有限公司是深圳新宙邦科技股份有限公司的下属全子公司，主要生产电子化学材料（铝电解电容器用化学品及其电解液、锂离子电池用化学品及其电解液、半导体化学品）。去年公司年产值近17亿元，企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门体系工程部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 工程部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是工程部。已在企业测量管理体系程序文件中明确规定了明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-工程部的13项主要计量职能。 | 管理者 代表 工程部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程部已组织识别企业原料检测，中控、半成品检测，生产过程环境监测，成品检测，测量设备内部校准的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 工程部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 查XZB/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，2022年度MR-02-01(A/0)《测量目标及实施计划》并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定每月统计考核，检查了2022年（2-4）月份的MR-02-02(A)《部门测量目标及考核表》，由工程部负责统计考核，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 工程部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 检查了企业提供的管评资料：企业于2022年04月12日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理江卫健主持，根据管理评审内容的要求，副总经理、品管部经理兼管代郭丽及各部门汇报了体系运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，评审输入事项十项，评审输出事项一项，制订了《管评输出事项改善报告》，编制了《管理评审输出事项改善报告》，规定了实施对策，计划完成日期，效果确认，满足要求。 | 管理者代表 工程部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定的XZB/MP-04-2022《人力资源管理程序》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。企业的测量体系相关人数78人。审核中检查了企业提供的 MR-04-01(A/0)2022年《测量人员培训计划》共8项， 检查了测量体系相关的《培训记录表》按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训签到表，有培训记录，通过口头回答方式对培训效果进行评价，所有培训项目均已完成，满足目标要求。 检查企业的计量内校人员张雷，专业校准项目：压力表、双金属温度计，发证机关：南通市计量协会，发证日期2021年12月26日，有效期至2024年12月25日，证书编号【通】计校证FQ字第21115号；检查了企业的计量管理员庄卫星，发证机关：南通市计量协会，发证日期2021年09月16日，有效期至2024年09月15日，证书编号【苏】计管证FJG字第21108号；检查了企业测量体系内审员朱风艳，发证机关：南通市计量协会，发证日期2022年03月19日，有效期至2025年03月18日，证书编号量测内字第220210号；人员资质满足要求。 | 人事行政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系XZB/MM-2022《测量管理手册》和XZB/MP-（01~22）-2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。审核中查企业产品执行标准及技术文件：SJT 11723-2018 《锂离子电池用电解液标准》、GB/T 538-2018 《工业硼酸标准》、GB/T12684.1-1990《工业硼酸 硼酸含量的测定》、GB/T 9729-2007 《化工试剂 氯化物测定通用方法》、GB/T 9728-2007 《化工试剂 硫酸盐测定通用方法》、GB/T 3049-2006《化工产品中铁含量测定通用方法 邻菲罗啉法》、GB/T 9739-2006 《化学试剂 铁测定通用方法 KSCN 方法》、GB/T 9735-2008 《化学试剂 重金属测定通用方法》、GB/T 6283-2008 《化工产品中水含量测定 卡尔费休法(通用方法)》、GB/T 6682-2016 《实验室用水规格和试验方法》N-WI-11-11-01-31《双金属温度计自校规范》、GB 39731-2020《电子工业水污染物排放标准》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 工程部人事行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 | 企业编制的XZB/MP-09-2022《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，工程部负责测量设备全过程管理。审核中看到了企业的测量设备 管理，采用的是“设备管理软件”，录入的测量设备信息齐全、完整、正确，到期需检定/校准的测量设备，系统会提前一个月开始自动预警 ，企业测量设备台帐共有4864台件（A、B、C类）测量设备，A类测量设备1453件（其中强检测量设备286件），B类测量设备3185件，企业的测量设备均处于有效的校准状态，计量确认状态标识（企业采用的标识上带有二维码管理，用手机扫一下就能显示出此台测量设备的检定或校准证书），标识管理模式先进，满足标准要求。 抽查规格（-30～20）℃，出厂编号1-246，管理编号YBB01-007,工作用玻璃温度计，检定日期2021年10月15日,周期为一年；抽查规格NZ95-2G,出厂编号80319003，管理编号YBB01-081温湿度记录仪, 校准日期2022年03月24日,周期为一年；测量设备的管理符合标准要求,测量台账信息和证书一致，满足要求。 | 工程部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 工程部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的XZB/MP-12-2022《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 工程部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的XZB/MP-12-2022《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 工程部 | 否 |
| 12 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整? | 7.1.4计量确认过程记录 | 审核中，检查了企业的MR-12-02(A/0)《测量设备计量确认明细表》、MR-12-03(A)《计量确认过程验证记录表》，对纳入测量体系的测量过程配备的测量设备都进行了计量验证，抽查了编号YBA09-006，规格（0～14）pH酸度计的校准证书，校准日期2022年02月08日，有效期至2023年02月07日，检查了标准规定被测参数酸度（1～11）PH±0.1 pH，测量设备所能显示的测量范围（0～14）pH，不低于测量过程的实际测量范围（1～11）pH，通过溯源获知酸度计的最大示值误差：-0.02pH，测量过程允许误差为±0.1 pH，采用准确度比较法进行验证，结论：通过验证，测量范围、示值误差均满足要求，验证日期2022年04月20日，符合要求。 抽查了电解液定量包装过程、配备的电子平台秤经计量检定，在有效期内，计量验证方法正确，相关记录详见，《计量要求导出和计量验证记录表》、《测量过程有效性确认记录》。 | 工程部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的XZB/MP-13-2022《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，由工程部识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从内部校准，原料检测，中控、半成品检测，生产过程环境监测，成品检测过程，由相关部门进行了识别，工程部汇总编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了42个测量过程，企业内校项目（压力示值误差、电流示值误差、温度示值误差、直流电阻示值误差、电子台秤示值误差）校准过程、电解液（称重、密度、酸度、电导率、水分）检测、氨水成品（总有机碳、阴离子）检测、气体浓度检测、组分含量检测、成品定量包装等测量过程，其中16个高控测量过程，《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程的管理采取：重要测量过程高度控制，简单测量过程一般控制的方法。抽查了电解液定量包装过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 工程部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审、外审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 工程部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 检查了企业的内审资料：企业于2022年03月（28-29）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审首末次会议签到表，内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。 | 管理者 代表 工程部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的XZB/MP-12-2022《计量确认管理控制程序》、XZB/MP-13-2022《测量过程管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，审核中检查对列入体系管理的重要测量过程，能按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件电解液定量包装过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 工程部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在XZB/MP-18-2022《不合格管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 工程部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的XZB/MP-19-2022《纠正/预防措施管理程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 工程部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位。企业的强检计量器具286件：分装电子秤73台，安全防护的压力表213只，经查验在有效期内使用，企业编制了XZB/MP-22-2022《定量包装管理程序》, 企业的产品是定量包装产品，产品的定量包装满足标准要求。 | 工程部人事行政部 | 否 |