受理编号：0241-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 取力器盖厚度尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | QH50-4211102-1检验工艺 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 产品取力器盖厚度尺寸控制在mm,T=0.06mm 2. 测量设备最大允差△允≤1/3Ｔ=0.06×1/3=0.02mm .3被测参数测量范围：检测取力器盖厚度尺寸控制在mm选择千分尺（50～75）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编 号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺/HS003 |  | （50～75）mm |  | ±0.005mm | OLS1912025003 |  | 2019.12.08 |
| 计量验证记录 1测量设备的测量范围（50～75）mm，满足计量要求的测量范围mm的要求； 2测量设备误差±0.005mm，满足于导出计量要求最大允许误差±0.01mm的要求； 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 蔡社荣 验证日期：2019 年 12月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2019年 12月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |