[image: image1.png]


[image: image2.png]


   

[image: image3.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0556-2021-2022
审核员（远程）监督审核记录（二）
企业名称：东营盛昶石油机械有限公司
审核员：                  

审核日期：2022年 05月13 日上午~2022年 05月13日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门（采用微信群聊方式实施审核）
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。

测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司将纳入测量管理体系的测量设备编制了《测量仪器台账》，没有新增测量设备，对测量设备的溯源、使用、维护管理，符合标准要求。
抽查出厂编号为M959的外径千分尺，2022年4月20日由山东博测计量检测技术有限公司校准,证书编号分别为：SDBC-20220420-0694，有计量确认合格标识。
抽查出厂编号为D211412041的超声波测厚仪，2022年5月5日由山东博测计量检测技术有限公司校准,证书编号分别为：SDBC-20220505-01
45。有计量确认合格标识，设备信息与证书台账信息一致。
企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。经确认测量设备的使用环境均满足要求。
公司未建立最高计量标准，测量设备送检至“山东博测计量检测技术有限公司”进行校准，其机构注册号为CNAS  L12886。详见《测量设备溯源抽查表》。符合要求。

查技术质量部：出厂编号为J00818051201的里氏硬度计、出厂编号为180529的半自动冲击试验机的校准证书，均在校准有效期内，但未粘贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款的要求。
	技术质量部

生产部
	不符合01


	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”，测量过程的计量要求识别正确。配备的测量设备为（100-125）mm的外径千分尺，已校准，校准日期2022年4月20日，在有效期内使用，并已进行了计量确认和验证，验证方法正确。符合要求。
测量设备计量确认验证记录表信息记录内容有测量过程技术要求、测量设备的计量特性、验证过程记录等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。

企业暂无验证不合格测量设备。
详见附件“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”计量要求导出及验证记录表。
	技术质量部

生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 
	7.2测量过程
	企业在本监督周期内未新增关键测量过程。

企业对纳入测量管理体系的测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。重点抽查已识别的关键测量过程“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”，编制了控制规范，按要求进行过程控制，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。符合要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

公司按照测量过程控制规范的要求，对测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，统计记录，持续有效的进行监视。符合要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》
	技术质量部

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	重点抽查了“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”,不确定度评定方法正确。见附1《成品包装定量称重检测过程测量不确定度评定报告》。  
	技术质量部

生产部
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，收集顾客意见和投诉，顾客满意度调查问卷工作每年至少进行一次。
2022年4月对内部顾客进行满意度调查，共发放9份调查表，回收9份，内部顾客满意度达98.7%，对外部顾客进行满意度调查共发放3份调查表，回收3份，外部顾客满意度97.5%。符合要求。一年来未收到顾客的投诉。
	技术质量部

供销部
	否

	6
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	所查的《测量过程及控制一览表》、《产品出厂检验报告》等技术文件及记录，计量单位的使用、书写规范，符合法定计量要求。

企业无强制检定的测量设备。
	技术质量部

生产部
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水3760吨，用电83500千瓦时。折合10.56吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部

	否


 1 / 7

