[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0072-2020-2022
    审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司
审核员：                         

审核日期： 2022年5月14日上午至2022年5月14日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	公司测量设备共15台件。均外送检定校准。检定/校准证书由生产技术部保存。
抽查编号游标卡尺，出厂编号：9-1703153，外径千分尺，出厂编号：7011374，出厂编号：431315549，数显卡尺，检定日期均2022年04月23日，检定机构均为六安市计量测试研究所，测量设备处于有效的检定状态，测量设备证书与台账信息均一致，符合要求。
抽查编号：出厂编号为072506的微机屏显示液压万能试验机，出厂编号为20180105的红外测温仪、出厂编号为0308的电子天平，校准日期均为2022年3月3日，校准机构均为扬州市天域计量测试有限公司，证书编号：YT-063-2022-0308068，测量设备证书与台账信息均一致，粘贴了计量确认合格状态标识，符合要求。

抽查的6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
测量设备使用环境条件满足要求。
查测量设备台账上编号为XY-015“温湿度表”该设备使用状态已标注“停用”，查“测量设备停用申请表”，停用原因为检定不合格，停用日期2022年3月3日。查设备上未粘贴停用标识。不符合GB/T19022-2003中“6.2.4 标识”条款的要求。
	生产技术部
采购部
	不符合01

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查关键测量过程：“不锈钢钢带厚度测量过程”、“钢管外径尺寸测量过程” 的测量设备测量设备出厂编号为4310315549的数显卡尺，出厂编号为7011374的外径千分尺的证书及与器具、标识信息一致，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理，符合标准要求。

企业规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	生产技术部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度

	企业没有新增关键测量过程，查：质检部的《测量过程及控制一览表》，无新增测量过程。共识别出56个测量过程，其中重要测量过程36个，关键测量过程2个，已对关键和重要过程进行了管控，对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。
生产技术部对关键测量过程做了有效性确认验证，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件1《不锈钢钢带厚度测量过程的不确定度评定报告》资料。

查：“不锈钢钢带厚度测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。测量过程已进行定期核查，见附件3《测量过程有效性确认记录》。编制了《不锈钢钢带厚度测量过程控制规范》，并按照规范要求对测量过程进行控制监视。见附件2《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	生产技术部
	  否

	4
	抽查企业测量设备是否处于有效的状态？溯源性是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	公司未建立计量标准。公司测量设备共15台件，均外送检定校准。检定/校准证书由生产技术部保存。测量设备处于有效的状态，测量设备证书与台账信息均一致，粘贴了计量确认合格状态标识，符合要求。

查“六安市计量测试研究所“的计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）008号。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。查“扬州市天域计量测试有限公司”，由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，注册码：“CNAS L5296”。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产技术部
	否

	5
	企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水。2021年全年用电50205kWh，水737.5吨。共计6.23吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产技术部
	否


 2 / 2

