编号：0057-2019

| 企业名称 | 郑州爱因特电子科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘磊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 橡胶硬度计 | 01627 | LX-A | U=0.55HA k=2 | 量块 3等1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.10 | √ |
| 品管部 | 表面粗糙度仪 | 17052503 | QYleeb25 | Urel=2.0% ~2.56% k=2 | 表面粗糙度比较样块Urel=5.8% k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.08 | √ |
| 品管部 | 显微硬度计 | 0071 | HV-1000A | Urel=5.8% k=2 | 标准显微硬度块 技术特性 2.9% | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.08 | √ |
| 品管部 | 弹簧拉压试验机 | 360808422 | AHT-50 | Urel=1.0% k=2 | 砝码U=1mg-0.02g k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.08 | √ |
| 制造部 | 洛铁温度计 | QK191AD1707G19103 | 191AD | U=1.0℃ k=2 | 过程仪表认证仪U=0.2℃ k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.08 | √ |
| 品管部 | 游标高度尺 | T0061 | （0-500）mm | U=0.01mmk=2 | 量块 四等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.10 | √ |
| 品管部 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | M18050501 | DF-101S | U=0.32℃k=2 | 温场记录仪温度：0.2℃ 湿度：±1.5%RH | 深圳中恒检测技术有限公司 | 校准2019.08.10 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《测量设备计量确认管理程序》，抽查《测量设备、计量器具总台账》中7件计量器具的校准报告，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月12日~12月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表