编号：0073-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥10MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | RFJ/CL-2022-01 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程控制规范》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围T：10MΩ 2.导出测量设备最大允许误差：：△允≤T×1/3=10*1/3=3.33MΩ（1/3原则）； 3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选取0-1000MΩ的ZC25B-4绝缘电阻表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 绝缘电阻表 12070314 |  | ZC25B-4 |  | 10级 |  | 第01293440-001号 | 2022.4.12 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0-1000MΩ的ZC25B-4绝缘电阻表，满足计量要求的测量范围≥10MΩ的要求。 2）测量设备的最大允许误差10级，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤3.33MΩ的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年5月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年5月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |