编号：0073-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥10MΩ |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 3.33MΩ |
|  |  | 公差T |  | 10MΩ |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 允许误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.绝缘电阻表 |  |  | ZC25B-4 (0-1000MΩ) |  |  |  | 10级 | / |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | RFJ/CL-2022-01 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | RFJ/GL-001《ZC25B-4绝缘电阻表操作维护规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李伟林，培训合格后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程不确定度评定》附录A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程有效性确认记录》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程监视统计记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 《抽油机伺服控制配电箱绝缘电阻检测测量过程监视统计质控图》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年5月15日         审核员：          企业部门代表：