测量设备溯源抽查表

编号：0100-2020-2022

| 企业名称 | 希诺股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 量块 | 090206 | （1-100）mm/38块 | 5等 | 电脑量块比较仪 3等 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021年8月24日 | √ |
| 管理部 | 电子汽车衡 | 8899 | SCS-100 | Ⅲ级 | 衡器检定装置 M1等级 | 海门区综合检验检测中心 | 2021年10月28日 | √ |
| 品质部 | 砝码 | XN-2010 | 1g-1kg | M1级 | 砝码F1级 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021年8月16日 | √ |
| 生产部 | 氧压力表 | 18403 | 0-0.6MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.25级 | 海门区综合检验检测中心 | 2021年12月27日 | √ |
| 生产部 | 可燃气体探测器 | P210119260440 | GQT-C63 | ±5%FS | 空气中甲烷标准物质Urel=1.0%，k=3 | 量天检测认证有限公司 | 2022年3月13日 | √ |
| 品质部 | 多路温度测试仪 | 986633 | SH-X | ±（实际值×0.5%+1）℃ | 标准铂电阻温度计 二等 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021年10月20日 | √ |
| 品质部 | 高低温交变湿热试验箱 | 8972007005 | BGD897-100C | ±2℃ | 数据采集器U=0.09℃，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021年8月13日 | √ |
| 生产部 | 防爆型报警器 | XN-BJQ-19 | JXBS-4001 | ±5%FS | 空气中甲烷标准物质Urel=2.0%，k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021年7月14日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司建立二项最高内校标准，游标卡尺、电子天平开展内部校准，其他计量器具公司委托深圳市华测计量技术有限公司、海门区综合检验检测中心、量天检测认证有限公司、 江苏华质检测技术有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 5 月 28 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。