编号：0244-2019

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（铜材公司） |  |  |  |  | 审核员 | 郭小红、许云 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质管理部 | 砝码 | 832 | 1-5kg | U=1mg, k=2 | 砝码M2级 电子天平III级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019．4．28 | √ |
| 品质管理部 | 外径千分尺 | 160850272 | (0-25)mm | U=1.0μm, k=2 | 4等（量块） 1级（平行平晶） | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019．4．28 | √ |
| 品质管理部 | 电子台秤 | B346989485 | TCS-30 | ±1.5e； ±0.5e | 0-50t：M1级；2mg-10kg：F2级 | 贵溪市计量检定所 | 2019．6．4 | √ |
| 铸轧分厂 | 温湿度表 | 1000049 | WSB-1 | U=0.5℃, k=2 | ±0.2℃, | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019．11．11 | √ |
| 铸轧分厂 | 压力表 | NF19022022 | （0-1）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 贵溪市计量检定所 | 2019．11．5 | √ |
| 线材分厂 | 电子地秤 | F045716KK | SCS-5 | 50kg：±0.5e； （50-200）kg：±1.0e； | 2mg-500g：F2级 5 kg -10kg：F2级0-50t：M1级； | 贵溪市计量检定所 | 2019.6.4 | √ |
| 线材分厂 | 外径千分尺 | 17138109 | （0-25）mm | U=1.0μm k=2 | 4等（量块） 1级（平行平晶） | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.21 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送深圳华科计量检测技术有限公司、贵溪市计量检定所、江西省计量测试研究院、湖南航测检测技术服务有限公司，随机抽查7台测量设备，均按照公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月24日 上午至2019年12月24日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表