[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司     
审核员：孙  伟           审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	质检中心副主任罗郑琼、选矿厂厂长助理李显杰对部门计量职能熟悉，询质检中心张苏文、人力资源部胡敏、企划部张焕军等体系运行员对兼职计量工作很清楚。

	城门山铜矿质检中心、选矿厂、人力资源部、企划部
	 否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	5.2顾客为关注焦点
8.2.2顾客满意
	查：《城门山铜矿质检中心计量要求识别表》为各单位过程工序计量要求识别汇总表，已组织识别武山铜矿产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足计量要求，通过对主导产品铜精矿、硫精矿在质量、计量重要测量过程的控制和监视的顾客计量要求。其中质检中心40个。
查：人力资源部每年年底会要求各单位提交培训需求。
	城门山铜矿质检中心、人力资源 部
	 否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查：质检中心收集的计量、检定服务顾客年度满意度调查表16份，满意率93%，达到年度90%目标值。
城门山铜矿共有3个测量管理目标，没有分解到基层。建议: 计量确认由属地单位完成,可将此项列为质量目标并分解。
查:人力资源部季度一体化目标指标统计分析,2019年全员参培率为100%(含安全培训类）。
	城门山铜矿质检中心、人力资源部
	否

建议项

	4
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？
	5.4管理评审
	查：2019年12月5日城门山铜矿一体化评审及体系运行报告，由最高管理者但新民主持，管理评审为一体化管理体系体化综合评审，每年1次，对加强测量设备、重要测量过程控制、5项不确定度评定、测量法律法规识别、计量要求识别等做出评价，并提出持续改进要求。
	城门山铜矿质检中心
	否


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司     
审核员：孙  伟             审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	5
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查：质检中心每位化验室人员有单独技术档案，抽刘柳2019年4月-6月进行化验工技能培训、设备使用授权书。卢晨艳2019年5月17日参加公司测量管理体系内审员培训，取得北京国标联内审员证书。抽选矿厂艾利萍取江西省计量检定/校准天平资格，并在有效期内。
查：人力资源部《2019年城门山铜矿培训计划表》共40项，含审核技巧培训、体系宣贯两项，由质检中心组织。
	城门山铜矿质检中心、选 矿厂、人力资部
	 否

	6
	部门文件是否现行有效并受控？ 
	6.2.1程序
	查：公司协同办公系统发文，可见2019年2项制度修订后发布，分别为《计量管理实施办法》《测量设备管理制度》。三部门均可通过计算机上网获取统一版本。
	城门山铜矿质检中心、选矿厂、人力资源部
	 否

	7
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	查：质检中心《电子采集数据完整性和安全性保护程序》，4.2.5监督、检测设备所配计算机应存储可长期保存，耐久性长的脱体载体上，如光盘一式2套，一套封存保管，抽质检中心仪器设备档案原子荧光光度计盒，可见测量软件光盘单独保存。城门山铜矿测量软件目录没有形成清单。  建议：测量软件形成清单。 
	城门山铜矿质检中心选选 矿厂
	 否

建议项

	8
	有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质? 核对1-2个记录信息量：有无编号？设备信息？等
	6.2.3记录

6.3.1测量设备
7.3.2溯源性

	查：质检中心测量设备管理台账，城门山铜矿AB类223台、本部门ABC类66台，标准物质129件，均有测量设备编号。抽编号28001092电子天平、MY14450001原子吸收分光光度计、JC1CMS053C温湿度表、11905060电子汽车衡等4台测量设备，均经过溯源，检定合格，与台账信息一致，并在有效期内。（详见测量设备溯源表。
查：选矿厂测量设备台账，有105台测量设备，台账信息与质检中心总台账一致。
	城门山铜矿质检中心选选 矿厂
	否



	9
	是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价？
	6.4外部供方
	查：质检中心对送外检定单位资质收集汇总。但未做外部供方评价。建议：对测量设备检定外部供方做出评价
	城门山铜矿质检中心、选矿厂
	否

建议项


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司     
审核员：孙  伟          审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	10
	测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.3.2环境

	用于《原子吸收分光光度计测量过程控制规范》监测环境使用要求的编号为JC1CMS053C温湿度表贴计量确认标识，与台账信息一致，检定有效期内，现场仪器记录登记本显示11月13日至12月18日均达到测量控制规范温湿度检测要求。


	城门山铜矿质检中心、选矿厂
	  否

	11
	是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1台测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 
	6.2.4标识
7.1.计量确认


	查：两部门计量确认记录台账，对AB类测量设备作出记量确认，选矿厂表格中封存超期计量确认填合格(建议：对超期设备计量确认细化规范)。随机抽取二楼化验室两台测量设备，ICP（编号为MY16281007）和电子天平（编号为35404849）为计量确认标识与计量确认台账信息一致,并在有效期内,抽选矿厂2台，编号为B类CMS-XKC-MF015自动加药机现场计量确认标识完整，与计量确认台账信息一致并在有效期内。编号为CMS-XKC-MF008A类耐震压力表现场计量确认标识没有填写设备编号。
	城门山铜矿质检中心、选矿厂
	否

建议项 

	12
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查：《城门山铜矿2019年度一体化管理体系内审报告》，2019年8月21日-23日城门山铜矿进行为期3天的一年一次测量体系内审，与所有体系合并审核。
	城门山铜矿质检中心
	否

	13
	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？ 
	8.3不合格控制
	查：城门山铜矿《不合格控制制度》，4.2.4对测量设备和测量过程不合格进行判定识别。

查：质检中心档案中见2018年6月8日电子天平不合格申报停用报告单。
	城门山铜矿质检中心、选矿厂
	否


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司     
审核员：孙  伟          审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	查：城门山铜矿2019年度一体化管理体系内审报告，质检中心化验室有1个不符合项，现场硫氰酸钾溶剂标签配制日期为2019年4月，已过3个月的有效期。不符合项GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》7.1.1总则：应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。要求化验室主任及时对标准溶液的有效使用期限进行跟踪和处置。查质检中心二楼仪器间在用标准溶液均在使用有效期内。
查：企划部对各单位提报固定资产投资设备达2000元及以上测量设备计划，均要求质检中心对技术参数进行审核，预防不合格采购发生。
	城门山铜矿质检中心、选矿厂、企划部
	 否

	15
	计量单位使用情况？强制检定？ 
	计量法制要求
	查质检中心城门山铜矿AB类测量设备223台、本部门ABC类66台，标准物质129件，查编号11905060#100t电子汽车衡，A类管理，检定日期2019年9月2日，有效期至2020年3月1日，检定单位：九江市计量所，另随机抽查3台件，溯源管理较好。详见溯源表。抽查质检中心、选矿厂技术分析各一份，所使用计量单位正确。
	城门山铜矿质检中心、选矿厂
	否


 1 / 4

