附1:

6063铝棒Mg含量的测定过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2、环境条件：温度23±5℃，湿度≤80%RH。

1.3、检测设备：FMS牛津光谱仪：测量范围(0.0001～11)%；Urel=2.8%  k=2

1.4、被测对象：Mg（0.45～0.9）%。

1.5、测量过程：将表面加工好的试样放在激发枪上，打开激发枪直至激发过程结束，此时显示被测量数据并记录数据。

2、数学模型

2、数学模型：

式中： ----被测铝棒的Mg含量

----牛津光谱仪Mg含量读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：试样测量重复性引起的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1试样测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

试样测量重复性引起的标准不确定度u1，通过连续测量10次，进行A类方法评定。牛津光谱仪处于正常使用状态，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次检测，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H% | 0.611 | 0.609 | 0.613 | 0.613 | 0.615 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H% | 0.610 | 0.611 | 0.611 | 0.613 | 0.613 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（ H ）标准不确定度分量u1：（ H 为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.0018%。

3.2测量设备引入的标准不确定度u2的评定

依据FMS牛津光谱仪的校准证书给出的不确定度Urel=2.8%,k=2, 则

u2=0.612%×2.8%2=0.017%

4、标准不确定度计算

4.1输入量的标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 试样测量重复性 | 0.0018% |
| u2 | 测量设备的误差 | 0.017% |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.017% =0.034%

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.034%  k=2