测量设备溯源抽查表

编号：0103-2017-2022

| 企业名称 | 大庆市天德忠石油科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | HC67600408006 | (0～25)MPa | U=0.8%FS,k=2 | 智能数字压力校验仪 0.05级 | 广东中准检测有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 质量技术部 | 深度游标卡尺 | 30048 | (0～300)㎜ | U=0.01㎜,k=2 | 量块 4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.10.19 | √ |
| 生产车间 | 螺纹千分尺 | 1719982 | (75～100)㎜ | ±4μm | 量块 4等 平面平晶 1级 数字式测力仪 Urel=0.7%㎜,k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022.2.22 | √ |
| 质量技术部 | 测厚仪 | BT001300 | (0～10)㎜ | ±0.02㎜ | 量块 4等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 生产车间 | 抽油杆螺纹工作塞规 | T 0056 0118/Z 0203 0615 | B2-1 2B/B6-1 2B | U=0.002μm,k=2 | 重型工具显微镜 U=0.7μm,k=2 偏摆测量仪 U=0.7μm,k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022.2.22 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备送至广东中准检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月22日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。