编号：0707-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 大庆采艺技术开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 钳形电流表 | L120097924 | UT202 | Urel=1×10-3,k=2 | 多功能校准源 DCV:Urel=5.5×10-6,k=2 DCI:Urel=2.5×10-5,k=2 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 生产部 | 兆欧表 | 18081963 | ZC-7 | Urel=6.0%,k=2 | 兆欧表检定装置 1级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 生产车间 | 转速表 | S048834 | SAMPO-DT6235B | Urel=1.0%,k=2 | 转速表标准装置 Urel=0.005%,k=2 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 生产车间 | 万用表 | 993893553 | VC9806+ | Urel=0.3%,k=2 | 多功能校准仪 MPE:±0.05% | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 生产部 | 千分尺 | 10490 | (0~25)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 36790 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块4等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年6月21日下午~2022年6月22日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。