编号：0718-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 宁波欧达光电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 数显温湿度表 | SJWSD-03 | / | 温度MPE：±2.0℃； 湿度MPE：±7%RH | 电动通风干湿表：（40～70）%RH：±1.0%；＜40%RH，＞70%RH：±1.5% 温度：±0.08℃； 温湿度检定箱： 温度：U＝0.13℃，k=2；湿度：U＝1%RH，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 3116052 | YP-C3003 | MPE：±0.015g | 砝码（1mg～200g） E2级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 品质部 | 多路温度测试机 | 0409181022 | ZJ1016 | MPE：±2.0℃ | 过程校验仪（ZJ） U＝0.3℃ k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/05/19 | √ |
| 品质部 | 接地连续性测试仪 | 161108 | CHT9930A | 电流误差：MPE：±1%； 电阻误差：MPE：±1% | 接地电阻检定装置 Urel＝0.07%，k=2； 精密数字多用表 DCV Urel＝0.002%，k=2； ACV Urel＝0.01%，k=2； DCA Urel＝0.005%，k=2； ACA Urel＝0.02%，k=2； R Urel＝0.003%，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/05/19 | √ |
| 品质部 | 韦氏硬度计 | 6918 | W-20 | MPE：±1.0HW | 标准金属韦氏硬度块 （HW11.0）：均匀度0.4HW； 标准金属韦氏硬度块 （HW17.5）：均匀度0.4HW | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 品质部 | 桌上型伺服式拉力试验机 | QT0715 | QT-6201DS | MPE：±1.0% | 力值砝码：M1级； 标准测力仪：0.3级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 品质部 | 测厚仪 | 0517-30 | （0～10）㎜ | MPE：±0.009㎜ | 量块（0.5～100）㎜： 3等2级； 刀口型直尺（300㎜）： U＝0.3μm，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 品质部 | 光伏组件程控安规综合测试仪 | 9860D-182618 | YD9860D | 输出高压MPE：±1%； 击穿电流MPE：±1%； 绝缘电压MPE：±1%； 绝缘电阻MPE：±1%； 时间控制MPE：±1%； 接地电阻电流 MPE：±5%； 电阻示值 MPE：±5% | 兆欧表标准电阻器： Urel＝0.06%，k=2； 数字多用表： DCV Urel＝0.01%，k=2； ACV Urel＝0.07%，k=2； DCA Urel＝0.04%，k=2； ACA Urel＝0.12%，k=2； R Urel＝0.01%，k=2； 接地电阻检定装置： Urel＝0.07%，k=2； 多功能校准源：0.05级； 数字高压表（ZJ）： DCV Urel＝0.16%，k=2； ACV Urel＝0.33%，k=2； 电子秒表（ZJ）： U＝0.004s，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/05/19 | √ |
| 品质部 | 塞尺 | / | （0.02～1.00）㎜ | （0.02～0.10）㎜：MPE：±5μm； （0.10～1.0）㎜：MPE：±16μm | 卧式测长仪（0～500）㎜ U＝0.3μm，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021/08/28 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《溯源性管理程序》、《外部供方控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月30日至6月1日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。