编号：0028-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 银杏叶片片重称量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 188mg±6% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 检验操作规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 要求被测银杏叶片每片为188mg±6%，即（188±11.28）mg； 导出测量范围应为(50-300)mg。 导出计量要求：Δ允=T/6=(2*11.28)/6=3.76mg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子天平/50090286 |  | XSE-204 |  | ±0.5mg |  | 920096190-003 | 2021.11.09 |
| 计量验证记录 1、该电子天平称量范围为10mg-220g，满足导出测量范围(50-300)mg的要求。 2、选择电子天平的允差为±0.5mg，0.5mg＜3.76mg=Δ允，满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 李静 验证日期：2021年11月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 5 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |