编号：0028-2018-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 银杏叶片片重称量 |  |  |  | 企业部门 |  | 固体制剂1号车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 188mg±6% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 3.76mg |
|  |  | 公差T |  | 22.56mg |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.电子天平 |  |  | 10mg-220g |  |  |  | ±0.5mg |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 生产工艺规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG1036-2008电子天平检定规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（18-26）℃，湿度：（45-65）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李静 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年05月28日        审核员：             企业部门代表：