测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 银杏叶片片重称量 | 测量过程规范编号 |  | 生产工艺规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 固体制剂1号车间 | 测量项目 | 重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述: 测量设备：电子天平 测量方法：电子天平操作规程。 环境条件：温度：（18-26）℃，湿度：（45-65）%RH 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用0.0500g的砝码对电子天平的检测过程的有效性进行确认： 2021年11月12日操作人员用砝码对电子天平进行重复性检测，三次测量的平均值为0.0500g。 2021年11月12日操作人员用砝码对电子天平进行重复性检测，三次测量的平均值为0.0501g。 据检定规程及药典要求，公司电子天平允许的最大误差为±0.0005g。 E=y0-y=0.0001g≤MPE=0.0005g，此测量过程有效。 测量过程有效。 确认人员：李静 日期：2021.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |