编号：0101-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 水质检测仪氨氮 示值误差检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产综合部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 氨氮示值误差 |  | 测量过程计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1.67% |
|  |  | 公差T |  | ±5% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.11% |
|  |  | 其他要求 |  | 检测范围（0.1—10）㎎/L，测量点为量程的50%； |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 | 是 |
| 氨氮溶液标准物质 |  |  | 1000μg/mL |  | U=0.7%(K=2) |  |  |  |  |  |
| 分度吸量管 |  |  | 5mL |  |  |  | A级（±0.025ml） |  |  |  |
| 容量瓶 |  |  | 500mL |  |  |  | A级（±0.25ml） |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | XMSTDCLGF 8.2.4 -1 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | HJ101-2019 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张继芳（培训合格） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年05月31日           审核员：              企业部门代表：