编号：0041-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 冷卷板厚度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | >(0.8～1.0) mm ±0.035mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 708-2019 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=±0.035mm 测量设备的△允≤1/3Ｔ=±0.035mm×1/3=±0.012mm 2、测量设备校准不确定度推导：U95允≤∆允×1/3==0.024×1/3=0.008mm 3、测量范围推导：被测参数为(0.8～1.0) mm ，选择测量范围：量程0-25mm的外径千分尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺 MDWQ-002 |  | (0-25)mm |  | ±0.004mm |  | HC220309102 | 2022.03.09 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围(0-25)mm，满足计量要求的测量范围(0.8～1.0) mm的要求。 2. 测量设备最大允许误差±0.004mm，满足计量要求△允≤±0.012mm 的要求。 3. 测量设备校准不确定度U=0.0013mm,k=2，满足计量要求测量不确定度U95允≤0.008mm的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年06 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |