编号：0759-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 杭州斯塔克智慧水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 智能制造部 | 质量法水表检定装置 | 20210951 | LCS15-25 | 0.2级 | 标准砝码组 F2等级 | 浙江省计量科学研究院 | 2022.04.07 | √ |
| 智能制造部 | 温度变送器 | 15343900 | 902030/10 | U=0.03℃ K=2 | 标准铂电阻温度计 二等 | 浙江省计量科学研究院 | 2022.01.12 | √ |
| 智能制造部 | 压力变送器 | 0292804301021230083 | (0-4)MPa | 0.5级 | 活塞式压力计 0.02级 | 浙江省计量科学研究院 | 2022.01.13 | √ |
| 研发部 | 质量法水表检定装置 | 20210952 | LCS15-25 | 0.2级 | 标准砝码组 F2等级 | 浙江省计量科学研究院 | 2022.04.07 | √ |
| 研发部 | 防静电测试仪 | STK006 | SL-30 | Urel=2.0% K=2 | 可调式高阻箱 0.2级 | 深圳广测检测技术有限公司 | 2022.04.19 | √ |
| 智能制造部 | 高度游标卡尺 | STK005 | （0-500）mm | U=0.02mm K=2 | 量块 4等 | 深圳广测检测技术有限公司 | 2022.04.19 | √ |
| 智能制造部 | 游标卡尺 | STK004 | （0-150）mm | U=0.01mm K=2 | 量块 4等 | 深圳广测检测技术有限公司 | 2022.04.19 | √ |
| 品质部 | LCR数字电桥 | STK007 | 4090A | 电容Urel=0.5% K=2 | 标准大电容箱 0.02% | 深圳广测检测技术有限公司 | 2022.04.19 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由智能制造部负责溯源。公司测量设备全部委托浙江省计量科学研究院、深圳广测检测技术有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由智能制造部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 06月 09日下午 ~ 06月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。