编号：0139-2020-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 江苏卫星新材料股份有限公司 | 不符合报告编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 研发部 陪同人员:戴叶 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查，编号为TP12012006 烟草数字投影仪，经2022年2月26日江苏世通仪器检测服务有限公司校准，X轴，Y轴校准范围1-20mm没有覆盖全量程，未对校准结果进行确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准 7.1.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻将该计量器具重新校准，对计量器具进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页