编号：0764-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏明浩科教设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子 台秤 | 5003569 | TCS-500 | U = 0.06 kg k =2 | 标准砝码 M1等级 F1等级 | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 质检部 | 外径 千分尺 | 5003563 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块 四等 | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 质检部 | 游标 卡尺 | 1# | 0-150 mm | ±0.02mm | 量块 五等 | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 质检部 | 邵氏 硬度计 | MH-FP-01 | LX-A | ±1.0HA | 硬度检测仪 U=0.1HA k=2 | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 5003559 | (0-5)m | ±(0.3+0.2L) mm | 标准钢卷尺±(0.03+0.03L) mm | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 5003561 | (0-1000) mm | ±0.20mm | 三等标准金属线纹尺 三等 | 苏州华迪优品校准检测有限公司 | 2022.3.9 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，校准证书由质检部保存。企业测量设备均外送具备资质的苏州华迪优品校准检测有限公司检定/校准。现场抽查6份测量设备的校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年6月5日－6月6日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |