附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2022-001 | 测量过程 名称 | 水质在线分析仪泄漏电流检测过程 |  | 测量过程规范编号 | TR-JL-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 泄漏电流≤5mA |  | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：安规测量仪，测量范围(0-10)mA，Urel=1.4%,k=2 测量方法：Q/TR-SIP-HB-013-A2《水质在线分析仪检验规程》 环境条件： 常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看安规测量仪，校准日期为2022年4月1日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年10月11日，用安规测量仪对实物进行5次检测，平均值为y1=1.72mA。 （2）2022年4月7日，用安规测量仪对实物进行5次检测，平均值为y2=1.64mA。 测量过程的不确定度为U=0.30mA，k=2 En=y1-y2U12+U22=y1-y2U12+U22=0.19 当E n=0.19<1时，此测量过程有效。 确认人员：李文邦 日期：2022年4月7日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |  |