受理编号：0781 -2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 碳酸锂中钠含量的测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤0.015%(优级品) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JS/QMS-01BS04-B《碳酸锂生产检验计划》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法: 选取《碳酸锂生产检验计划》电池级碳酸锂中Na含量最高级为优级品要求≤0.015%，检测过程取0.5g产品，用100ml溶液进行稀泽，取样用原子吸收分光光计进行检测，假设检测值为X，则计算公式如下： *100≤0.015%, X≤0.75μg/mL 测量过程能力选取：（1）全宽范围：T=0.75-0=0.75μg/mL （2）最大允许误差：T/3=0.75/3=0.25μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 原子吸收分光光度计/212060 |  | GGX-900 | 检出限：≤0.02μg/mL U=0.006μg/mL，k=2 | 922003940 |  | 2022-03-09 |
|  | 电子天平/ B812600362 |  | ME204T/02 | Ⅰ级 | S2022002559 |  | 2022-03-08 |
|  | 单标线容量瓶/RHRL100-001 |  | 100ml | A级 | 822003954-001 |  | 2022-03-07 |
| 计量验证记录 选用的原子吸收分光光度计其测量范围：（0～3）μg/mL ，满足检测值X≤0.75μg/mL要求。 原子吸收分光光度计经校准其火焰原子化器检出限：≤0.02μg/mL，完全能满足最大允许误差0.25μg/mL要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备检定/校准；测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年07月08日 |  |  |  |  |  |  |  |