编号：0781-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 碳酸锂中钠含量的测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 分析中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 钠含量 ≤0.015% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.25μg/mL |
|  |  | 公差T |  | 0.75μg/mL |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他计量特性 | 满足 |
| 1、原子吸收分光光度计 |  |  | (0～3)μg/mL |  | U=0.006μg/mL，k=2 |  | / |  | / |  |
| 2、电子天平 |  |  | 0~220g |  | / |  | ±0.0005g |  | / |  |
| 3、单标线容量瓶 |  |  | 100mL |  | / |  | ±0.1mL |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | MT-05-01《碳酸锂中钠含量测量控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JS/QMS-01BS04-B《碳酸锂生产检验计划》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度：温度（10-30）℃，相对湿度（35-80）%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 何佳欢（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 详见附件1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 详见附件2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 详见附件3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 详见附件3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年07月 08日    审核员：           企业部门代表：