编号：0081-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 胶砂配合比称重 |  |  |  | 企业部门 |  | 实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 450g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.7g |
|  |  | 公差T |  | ±2g |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 电子天平 |  |  | 0-2100g |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GK/FSDY-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GK/FSDY-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度20℃±5℃；湿度：65%±10% |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 郑义昌 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 胶砂配合比称重测量过程不确定度的评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 胶砂配合比称重测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 胶砂配合比称重监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 胶砂配合比称重监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；胶砂配合比称重测量过程规范受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员经培训合格上岗；测量不确定度评定方法符合要求；测量过程监视采用设备监视测试结果进行分析，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022  年 06  月 11 日    审核员：                企业部门代表：