[image: image1.jpg]pAF



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0024-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江西万年青水泥股份有限公司

审核员：    [image: image2.png]


                    审核日期：2022年06月21日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备委托国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、南昌市计量检定站进行检定/校准。从服务资质、对服务方式评价及处理技术问题情况三方面进行了评价。
在技术部现场查看计量检测外部服务供方国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、南昌市计量检定站的评价材料完整。
	行政部、        技术部
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业 建立了5项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、南昌市计量检定站检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了8台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
查技术部编号为CCS2000003型号规格ZGU-100-DG的自动轨道衡2022年2月20日国家轨道衡计量站。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。
查技术部编号为07558，型号规格CL30005F-3的三相电能表检定装置，2021年12月14日江西省计量测试研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。
查技术部编号为20479型号规格（125-500）mm的量块，2021年7月13日江西省计量测试研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。
查水泥车间编号为08FS2-616-A型号规格FB-CCM250E的转子秤2022年3月1日江西万年青水泥股份有限公司技术部检定。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。

	行政部、        技术部、                 水泥车间
	否


 1 / 7

