测量设备溯源抽查表

编号：0056-2019-2022

| 企业名称 | 江苏华鹏变压器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计检处 | 油介损及体积电阻率测定仪 | EZ-05-03 | KD9101 | 介损：0.3% | 数显高压表AC：V：±0.7%；标准介损电容器不确定度：电容：0.2%介损：0.1%；标准介损电容器电容量数据准确度：±0.1%介质损耗准确度：±0.1% | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2022-3-10 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | LS-07-101 | 0-25mm | ±0.004mm | 测微类检定装置:5等 | 江苏华鹏变压器计量室 | 2021-7-26 | √ |
| 计检处 | 变压器匝数比测试仪 | ER-03-04 | JYT | 0.03% | 三相组合电压互感器：0.01级；变压比电桥检定仪：0.01级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2022-1-11 | √ |
| 计检处 | 直流电阻测试仪 | ER-02-27 | JYR-05C | 电阻：±0.3% 电流：±0.6% | 模拟大功率交直流标准电阻器：电阻：±0.05%，电流：±0.05%；直流旋转式电阻箱：0.01级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2022-1-11 | √ |
| 计检处 | 局放仪 | EZ-04-07 | TWPD-2E | ±10% | 数字示波器：垂直：±1.0%，水平：±0.1%；双脉冲发生器：±（5%+250ps）；LCR测量仪：±0.75%（100pF时）；频率计数器：1Hz+1位时基误差 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2021-11-6 | √ |
| 计检处 | 工频耐压试验系统 | EZ-02-01 | YDTW-500/250 | ±5% | 秒表：±（5.8*10^-6*T+0.01）s；高精度交流分压器测量系统：0.5级 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2021-12-3 | √ |
| 计检处 | 三杯自动绝缘油耐压试验机 | EZ-05-07 | KD9703 | Urel=1.2% k=2 | 交直流分压器：1.0级 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2021-12-3 | √ |
| 计检处 | 微机控制电子式万能机 | FM-01-11 | WDW-50A | 1级 | 标准测力仪：0.1级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2022-1-11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司已建最高计量标准3项，测量设备由计检处负责溯源。公司测量设备除卡尺量具、指示量具、测微量具自检外全部委托常州检验检测标准认证研究院、上海电动工具研究所有限公司计量测试中心等机构检定/校准，校准/检定证书由计检处保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年6 月16 日~ 6月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。