附A：

割缝套管宽度测量过程测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：Q/SYJF.JS04-2020《割缝套管作业指导书》

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：塞尺（0.05-0.50）mm，最大允许误差±0.005mm。

1.4、被测对象：割缝宽度(0.3±0.05)mm。

1.5、测量过程：将被测的割缝套管稳固放置在检验台上，首先确认塞尺的量程，按照塞尺的使用规范对割缝套管宽度进行检验，读取塞尺的显示值。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ---被测割缝套管宽度值

L----塞尺的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：a)测量重复性引入的标准不确定度u1；b)测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度评定。进行A类评定测量：在割缝套管宽度正常工作状态下，同一组人，用同一只塞尺，在相临近的时间内，对被测割缝套管宽度连续测量10次，得到10个测量数据汇于表1:

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(mm) | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1。（L为1组数据的平均值，取n=1）.标准不确定度分量： u1=S=0.012mm

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

依据（0.05-0.50）mm塞尺的最大允许误差±0.005mm, 服从均匀分布，半宽a=0.005mm,取包含因子k=，则测量设备的误差引入的标准不确定度分量为：

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总于表2。

表2：标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值u（xi） |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.012mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 0.003mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度uc的计算：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2，置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.012mm＝0.024mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.024mm,  k = 2

评定人：