编号：0807-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 硅片厚度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 硅片厚度： 175（-10~+20）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 3-FN-RD-223《技术文件》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：Ｔ=30μm 2、测量设备的最大允许误差：△允≤Ｔ××1/3=30/3=10μm 3、测量设备校准不确定度推导：μm （Cp值取1.1） 4、被测参数测量范围：硅片厚度尺寸为（165-195）μm，选用分选机：（0~300）μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 分选机 014 |  | H6 (0-300)μm | ±1μm |  | / |  | / |
|  | 1级标准片 |  | / | 209.3μm±0.16μm |  | 202002111620 |  | 2020.02.11 （有效期五年） |
| 计量验证记录 1、测量设备分选机，测量范围 ：（0~300）μm，满足计量要求范围：（165-195）μm 。 2、测量设备分选机自带测量软件，其最大允许误差±1μm是用1级标准片进行校对调试得到，满足测量设备导出最大允差 10μm 。 3、1级标准片由德国E+H计量有限公司出具校准证书，证书给出标准片厚度209.3μm，最大误差±0.16μm，满足测量设备最大允许误差±1μm要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年03 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定，结论合格； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 06 月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |